Справочник

С.И.МУРАВЬЕВА

И.И.КАЗНИИЛ

Е.К.ПРОХОРОВА

Справочник по контролю вредных веществ в воздухе

Москва «Химия» 1988

ББК 543 М91

УДК 543.27(031)

Рецензент: д-р хим. наук М. Т. Дмитриев

Муравьева С. И., Казнина Н. И., Прохорова Е. К-

М91 Справочник по контролю вредных веществ в воздухе: Справ, изд. — М.: Химия, 1988. 320 с. ISBN 5-7245-041-8.

Изложены общие сведения н требования к методам н средствам контроля вредных веществ в атмосферном и производственном воздухе. Описаны методы отбора проб и способы извлечения веществ из отобранной1 пробы. Даны различные способы идентификации, формулы расчета концентрации, приведен расчет погрешностей измерений. Описаны индикаторные трубки, газоанализаторы, автоматизированные системы контроля воздуха.

Предназначена для работников производственных н научно-исследовательских лабораторий, санитарно-эпидемиологических станций, органов' технической инспекции профсоюзов и других организаций, занимающихся исследованием и контролем производственного атмосферного воздуха.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Введение

Глава 1. Отбор проб воздуха

1.1.	Абсорбция в жидкие среды

1.2.	Адсорбция на твердых сорбентах

1.3.	Криогенное концентрирование

1.4.	Хемосорбция

1.5.	Отбор проб воздуха в сосуды ограниченной вместимости

1.6.	Концентрирование на фильтрах

1.7.	Аппаратура для отбора проб воздуха

1.7.1.	Побудители расхода и расходомерные устройства

1.7.2.	Аспирационные устройства

1.8.	Активная дозиметрия

1.9.	Пассивная дозиметрия

Глава 2. Извлечение, разделение и идентификация компонентов пробы

2.1.	Способы извлечения химических веществ из отобранной пробы

2.1.1.	Экстракция растворителями

2.1.2.	Термическая десорбция

2.1.3.	Способ равновесной паровой фазы

2.2.	Способы разделения компонентов смеси

2.3.	Способы идентификации компонентов смеси

2.3.1.	Идентификация с использованием цветных реакций

2.3.2.	Идентификация с использованием хроматографии

2.3.3.	Идентификация с использованием селективных детекторов

2.3.4.	Идентификация с использованием хромато-масс-спектромегрии

Глава 3. Дозирующие устройства

3.1.	Статические дозаторы

3.2.	Динамические дозаторы

Г лава 4. Методы анализа

4.1.	Хроматография

4.1.1.	Газовая хроматография

4.1.2.	Жидкостная хроматография

4.1.3.	Ионная хроматография

4.1.4.	Хроматография в тонком слое и на бумаге

4.2.	Масс-спектрометрия и хромато-масс-спектрометрия

4.3.	Вольтамперометрия

4.4.	Ионометрия

4.5.	Фотометрия

4.6.	Эмиссионный спектральный анализ

4.7.	Атомно-абсорбционный анализ

Глава 5. Обработка результатов измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны и метрологическая аттестация методик

5.1.	Расчет концентраций

5.2.	Расчет погрешности

5.3.	Метрологическая аттестация методик

Глава 6. Автоматические средства контроля

6.1.	Газоанализаторы вредных веществ в воздухе рабочей зоны

6.2.	Газоанализаторы взрывоопасных газов и паров в воздухе

6.3.	Газоанализаторы кислорода

6.4.	Газоанализаторы, системы контроля атмосферных загрязнений

6.5.	Образцовые средства измерений

Глава 7. Индикаторные трубки

Глава 8. Методы измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны

8.1.	Галогены и галогеноводороды

8.2.	Соединения азота

8.3.	Металлы и их соединения

8.4.	Соединения серы. Озон

8.5.	Соединения бора, кремния, мышьяка, сурьмы, углерода, фосфора, циана

8.6.	Органические кислоты и их ангидриды

8.7.	Эфиры

8.8.	Спирты и фенолы

8.9.	Альдегиды, кетоны, хиноны

8.10.	Аминосоединения, азотсодержащие углеводороды

8.11.	Ароматические углеводороды

8.12.	Галогенорганические соединения

8.13.	Пестициды

8.14.	Разные соединения

Глава 9. Методы измерения концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе

9.1.	Галогены и галогеноводороды

9.2.	Соединения азота

9.3.	Металлы и их соединения

9.4.	Соединения серы. Озон

9.5.	Соединения бора, вольфрама, кремния, мышьяка, углерода фосфора, циана

9.6.	Органические кислоты и их ангидриды

9.7.	Эфиры

9.8.	Спирты и фенолы

9.9.	Альдегиды и кетоны

9.10.	Аминосоединения и азотсодержащие углеводороды

9.11.	Ароматические углеводороды

9.12.	Галогенорганические соединения

9.13.	Пестициды

9.14.	Непредельные соединения

9.15.	Предельные углеводороды

9.16.	Разные соединения

Приложения

Библиографический список

ПРЕДИСЛОВИЕ

Охрана окружающей среды в нашей стране поставлена на уровень важнейших государственных задач. В решениях XXVII съезда КПСС, в постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР предусмотрены эффективные меры, направленные на охрану природы, на предупреждение и ликвидацию неблагоприятных факторов по загрязнению окружающей среды, на обеспечение оптимальных условий жизни и деятельности советского народа.

Особую значимость при выполнении природоохранных мер приобретает контроль объектов окружающей среды и в первую очередь производственного и атмосферного воздуха. Для обеспечения контроля воздуха необходимо располагать высокочувствительными, точными и надежными методами, позволяющими избирательно определять микроколичества вредных веществ в присутствии множества сопутствующих соединений.

Настоящая книга является первым справочным руководством в нашей стране по контролю вредных веществ в производственном и атмосферном воздухе. В основу книги положен многолетний опыт работы авторов в области определения вредных веществ в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений.

В руководстве изложены основные аспекты санитарно-хими-ческого анализа воздуха. При разработке методов контроля вредных веществ в воздухе, описанных в книге, использованы современные методы анализа: хроматография, спектрофотомет-рия, хромато-масс-спектрометрия, вольтамперометрия и др. Для отбори проб воздуха рекомендованы высокоэффективные адсорбенты, перхлорвиниловые фильтры и высокоэффективные аналитические .чэрозольные-угольные фильтры (АФАС—У). Впервые в справочном руководстве описаны новые способы и средства отбора проб с помощью пассивных дозиметров, имеющих преимущества перед существующими с применением воздухозаборник устройств.

Предисловие, введение, вступление к гл. 1, разделы 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, гл. 2, разделы 3.1, 4.1.1, 4.1.2 и приложения написаны С. И. Муравьевой; разделы 1.1, 1.4—1.6 — С. И. Муравьевой и Н. И. Казниной; разделы 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 5.1—С. И. Муравьевой совместно с Е. К- Прохоровой; разделы 1.7, 3.2, 4.3—4.7, 5.2, 5.3, гл. 6, 7 — Е. К- Прохоровой, гл. 8 — Е. К. Прохоровой совместно с Н. И. Казниной, гл. 9 написана Н. И. Казниной.

ВВЕДЕНИЕ

Высокие темпы развития промышленности требуют повышенного внимания к охране окружающей среды. Осуществление санитарно-гигиенических мероприятий возможно при создании эффективной системы контроля загрязнения объектов окружающей среды, в том числе атмосферного и производственного воздуха, совершенствовании существующих и разработке новых методов контроля в воздухе вредных веществ различной химической природы.

Разработка метода аналитического контроля загрязнений воздушного бассейна составляет единое целое с системой нормирования вредных веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферы.

Методы контроля, используемые для характеристики производственного и атмосферного воздуха, должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.005—76 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования», ГОСТ 12.1.016—79 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ», ГОСТ 17.2.4.02—81 ОПА «Общие требования к методам определения загрязняющих веществ в воздухе населенных мест», а также СТ СЭВ и ОБА. Согласно этим требованиям метод измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен обеспечивать определение веществ на уровне 0,5 ПДКм.р. в присутствии сопутствующих примесей с суммарной погрешностью не превышающей ±25%. При этом предусматривается продолжительность отбора проб, не превышающая 15 мин при определении максимальных разовых предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ), и 8 ч (рабочая смена) или 75% рабочего времени для среднесменных предельно допустимых концентраций (ПДКс.с.) [1].

При исследовании атмосферных загрязнений метод измерения концентраций вредных веществ должен обеспечивать определение на уровне 0,8 ПДКм.р. с суммарной погрешностью ±25% и отбором пробы воздуха от 20 до 30 мин при определении максимальной разовой концентрации, а также круглосуточного отбора пробы при определении среднесуточной концентрации.

Методы определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в атмосфере утверждаются Министерством здравоохранения СССР и в виде методических указаний являются обязательными документами при осуществлении санитарного надзора. В настоящее время утверждены ПДК в воздухе рабочей зоны более чем для 1300 веществ и в атмосферном воздухе — для 300 веществ. В связи с этим для контроля за их содержанием разработаны и утверждены аналитические методики, имеющие силу официальных документов.